Приложение

к рабочей инструкции по применению медицинского изделия «Набор реагентов для исследования микробиоты толстого кишечника методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в реальном времени «КОЛОНОФЛОР»»

Форма «КОЛОНОФЛОР-16 (премиум)» рассчитана на проведение 24 тестов, включая исследование положительных и отрицательных контрольных образцов. Набор выявляет 32 показателя, включая 30 групп/видов микроорганизмов, общее бактериальное число и наличие генов патогенности, определяющих энтероинвазивные свойства E. coli.

Таблица 1. Комплектность набора реагентов Формы «КОЛОНОФЛОР-16 (премиум)»

| Компонент набора | Объем компонента, мкл | Количество пробирок |
| --- | --- | --- |
| Смеси для амплификации | 20 | 72 стрипа по 8 пробирок |
| Раствор Taq-полимеразы | 2000 | 3 пробирки |
| Минеральное масло | 2000 | 6 пробирки |
| Положительный контрольный образец «ПКО-1» | 200 | 1 пробирка |
| Положительный контрольный образец «ПКО-2б» | 200 | 1 пробирка |
| Положительный контрольный образец «ПКО-3м» | 200 | 1 пробирка |
| Отрицательный контрольный образец (ОКО) | 600 | 1 пробирка |

Таблица 2. Перечень выявляемых микроорганизмов, состав стрипов и каналы детекции результатов амплификации.

| КОЛОНОФЛОР-16 (премиум) |
| --- |
| Стрип 1 |
| № пробирки | Название смеси и канал детекции | Цвет смеси | Цвет покрытия |
|  | FAM | HEX |  |  |
| 1 | Общая бактериальная масса |  | голубой | бесцветный |
| 2 | Lactobacillus spp. |  | бесцветный | бесцветный |
| 3 | Bifidobacterium spp. |  | бесцветный | бесцветный |
| 4 | Escherichia coli |  | бесцветный | бесцветный |
| 5 | Bacteroides spp |  | бесцветный | бесцветный |
| 6 | Faecalibacterium prausnitzii |  | бесцветный | бесцветный |
| 7 | Bacteroides thetaiotaomicron | Akkermansia muciniphila | бесцветный | бесцветный |
| 8 | Enterococcus spp |  | бесцветный | бесцветный |
| Стрип 2 |  |  |
| № пробирки | Название смеси и канал детекции | Цвет смеси | Цвет покрытия |
|  | FAM | HEX |  |  |
| 1 | Escherichia coli enteropathogenic |  | голубой | зелёный |
| 2 | Klebsiella pneumonia | Klebsiella oxytoca | бесцветный | зелёный |
| 3 | Candida spp | Staphylococcus aureus | бесцветный | зелёный |
| 4 | Clostridium difficile | Clostridium perfringens | бесцветный | зелёный |
| 5 | Proteus vulgaris/mirabilis |  | бесцветный | зелёный |
| 6 | Citrobacter spp. | Enterobacter spp. | бесцветный | зелёный |
| 7 | Fusobacterium nucleatum | Parvimonas micra | бесцветный | зелёный |
| 8 | Salmonella spp. | Shigella spp. | бесцветный | зелёный |
| Стрип 3 |  |  |
| № пробирки | Название смеси и канал детекции | Цвет смеси | Цвет покрытия |
|  | FAM | HEX |  |  |
| 1 | Blautia spp. |  | голубой | розовый |
| 2 | Acinetobacter spp. |  | бесцветный | розовый |
| 3 | Streptococcus spp. |  | бесцветный | розовый |
| 4 | Eubacterium rectale |  | бесцветный | розовый |
| 5 | Roseburia inulinivorans |  | бесцветный | розовый |
| 6 | Prevotella spp |  | бесцветный | розовый |
| 7 | Methanobrevibacter smithii | Methanosphaera stadmanae | бесцветный | розовый |
| 8 | Ruminococcus spp |  | бесцветный | розовый |

Рисунок 1. Схема стрипов для формы комплектации «КОЛОНОФЛОР-16 (премиум)» с изображением цвета амплификационных смесей и цвета покрывающего вещества.

| Форма «КОЛОНОФЛОР-16 (премиум)» | Стрип 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стрип 2 |  |
|  | Стрип 3 |  |

ПЦР-АМПЛИФИКАЦИЯ

1. В каждую пробирку, не повреждая слой воска, внести по 10 мкл тщательно перемешанного раствора Taq-полимеразы;

2. В каждую пробирку внести по капле минерального масла;

3. Закрыть крышки стрипов;

4. Для предотвращения контаминации рекомендуется перед внесением ДНК открывать крышку только того стрипа, в который будет вноситься образец, и закрывать перед внесением следующего образца.

5. Внести в каждую пробирку стрипа, предназначенного для отрицательного контрольного образца по 5 мкл ОКО;

6. Внести во все пробирки стрипов, предназначенных для исследуемых образцов, по 5 мкл соответствующей анализируемой пробы ДНК;

7. При использовании Формы «КОЛОНОФЛОР-16 (премиум)» для каждого анализируемого образца необходимо подготовить по три стрипа с разной маркировкой (стрип-1, стрип-2, стрип-3). Два дополнительных стрипа с маркировкой «стрип-1» используются для анализа ПКО-1 и ОКО, два стрипа с маркировкой «стрип-2» - для анализа ПКО-2б и ОКО, два стрипа с маркировкой «стрип-3» - для анализа ПКО-2м и ОКО.

8. Установить все стрипы в блок детектирующего амплификатора, как показано на рисунке 1, в соответствии с вместимостью детектирующего блока используемого прибора. Для комплектаций КОЛОНОФЛОР-16 (премиум) стрипы нужно расположить следующим образом: стрип 1, стрип 2, стрип 3, стрип 1 последующего образца и т.д.;

9. Запустить программу амплификации согласно инструкции, к прибору с параметрами, указанными в таблице 3.

Рисунок 2. Расположение стрипов в детектирующем блоке амплификатора

а) детектирующий блок вместимостью 48 пробирок (горизонтальное расположение стрипов)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) детектирующий блок вместимостью 96 пробирок (вертикальное расположение стрипов)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Параметры программы амплификации

Режим амплификации для приборов CFX-96, MiniOpticon (BioRad)

|  | Температура | Время | Количество циклов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 94°С | 15 мин | 1 |  |
|  | 94°С | 5 сек |  |  |
|  | 58°С | 6 сек | 5 |  |
|  | 72°С | 10 сек |  |  |
|  | 94°С | 5 сек |  |  |
|  | 58°С | 6 сек * | 40 |  |
|  | 72°С | 10 сек |  |  |
|  |  | 10°С - хранение |  |  |
|  | Режим амплификации для приборов ДТлайт, ДТ-прайм (ДНК технология) |  |
|  | Температура | Время | Количество циклов |
|  | 94°С | 15 мин | 1 |  |
|  | 94°С | 10 сек |  |  |
|  | 58°С | 10 сек * | 45 |  |
|  | 72°С | 10 сек |  |  |
|  |  | 10°С - хранение |  |  |

* Регистрация флуоресценции по каналам FAM и HEX

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ

1. Флуоресцентная детекция продуктов амплификации осуществляется в режиме реального времени с использованием детектирующего амплификатора.

2. После окончания реакции детектирующий амплификатор автоматически формирует отчёт об исследовании, включающий данные о величине индикаторного цикла для каждой ячейки амплификатора, в которой прибором зарегистрировано нарастание флюоресценции.

3. Данные, содержащиеся в отчёте об исследовании, подвергают обработке с использованием файла для количественной обработки результатов анализа, входящего в состав набора.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА, АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ – НА

ПРИМЕРЕ ДТ96

1. Удобный запуск ДТ96

1.1. Предварительно создать тест «КОЛОНОФЛОР», учитывая параметры программы амплификации, указанные в таблице 5, согласно инструкции к прибору.

1.2. При запуске теста включить опцию «Добавить тест», выбрать созданный тест

«КОЛОНОФЛОР», указать количество пациентов (1), количество дублей, положительных и отрицательных контролей – 24 для «КОЛОНОФЛОР-16 (комплекс)»:

1.3. Отметить расположение стрипов на матрице термоблока в соответствии с их установкой, нажав кнопку «Порядок заполнения»:

1.4. Далее можно перейти к внесению фамилий или идентификационных номеров и запуску программы амплификации:

2. Анализ и интерпретация результатов

2.1. По окончанию программы амплификации выбрать Пороговый (Ct) метод и активировать меню «Отчет»:

и сохранить отчет в формате *.rtf:

2.2. Запустить файл для количественной обработки результатов и загрузить в него полученные данные.

2.3. Далее в верхнем меню файла нужно выбрать тип используемого прибора (детектирующего амплификатора) и формат используемого набора реагентов – КолоноФлор16 (комплекс), в левом нижнем углу вписать данные о пациентах: в поле «Пациент» вносится фамилия или идентификационный номер пациента, заполнение поля «Возраст» необходимо для выдачи соответствующих референтных интервалов в заключении.

2.4. Выбрать в меню режим «Создать заключение», которое затем можно распечатать или сохранить:

2.5. Для	каждого образца автоматически формируется заключение, отражающее

следующие показатели:

качественный и количественный состав облигатных представителей микрофлоры толстого кишечника (бифидобактерий, лактобацилл, кишечной палочки);

качественный и количественный состав условно-патогенной флоры (если выявлено);

наличие дисбиотических сдвигов (количественное соотношение отдельных видов (групп) микроорганизмов);

Заключение формируется на основе сравнения показателей, полученных при анализе клинического образца, с референтными интервалами для каждой группы микроорганизмов.

2.6. Для каждой постановочной серии необходимо провести сравнение количественных показателей для ПКО и ОКО с заданными (указанными в паспорте к серии набора), сделав соответствующий вывод о достоверности результатов теста.

2.7. При получении количественных значений для ПКО, превышающих табличные более чем на один порядок относительно указанных в паспорте к серии набора, результаты всей постановочной серии считают недостоверными. Все образцы должны быть проанализированы повторно.

2.8. При получении значений порогового цикла ниже предельно допустимых для ОКО, указанных в паспорте к серии набора, результаты всей постановочной серии считают недостоверными. Необходимо проведение комплекса мероприятий для устранения контаминации; после чего все образцы данной серии должны быть проанализированы повторно.

3. Референтные интервалы

«КОЛОНОФЛОР-16 (премиум)»:

|  | Показатель | Референтный интервал (копий/мл) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая бактериальная масса | 10^11-10^13 |
| 2 | Lactobacillus spp. | 10^7-10^8 |
| 3 | Bifidobacterium spp. | 10^9-10^10 |
| 4 | Escherichia coli | 10^6-10^8 |
| 5 | Bacteroides spp. | 10^9-10^12 |
| 6 | Faecalibacterium prausnitzii | 10^8-10^11 |
| 7 | Соотношение Bacteroides spp./Faecalibacterium prausnitzii | 0,01 - 100 |
| 8 | Bacteroides thetaiotaomicron | Допустимо любое количество |
| 9 | Akkermansia muciniphila | допустимо любое количество до 10^11 |
| 10 | Enterococcus spp. | не более 10^8 |
| 11 | Escherichia coli enteropathogenic | не более 10^4 |
| 12 | Klebsiella pneumoniae | не более 10^4 |
| 13 | Klebsiella oxytoca | не более 10^4 |
| 14 | Candida spp | не более 10^4 |
| 15 | Staphylococcus aureus | не более 10^4 |
| 16 | Clostridium difficile | не обнаружено |
| 17 | Clostridium perfringens | не обнаружено |
| 18 | Proteus vulgaris/mirabilis | не более 10^4 |
| 19 | Citrobacter spp. | не более 10^4 |
| 20 | Enterobacter spp. | не более 10^4 |
| 21 | Fusobacterium nucleatum | не обнаружено |
| 22 | Parvimonas micra | не обнаружено |
| 23 | Salmonella spp. | не обнаружено |
| 24 | Shigella spp. | не обнаружено |
| 25 | Blautia spp. | 10^8-10^11 |
| 26 | Acinetobacter spp | не более 10^6 |
| 27 | Eubacterium rectale | 10^8-10^11 |
| 28 | Streptococcus spp. | не более 10^8 |
| 29 | Roseburia inulinivorans | допустимо любое количество до 10^10 |
| 30 | Prevotella spp | допустимо любое количество до 10^11 |
| 31 | Methanobrevibacter smithii | не более 10^10 |
| 32 | Methanosphaera stadmanae | не более 10^6 |
| 33 | Ruminococcus spp | допустимо любое количество до 10^11 |

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

1. Срок годности набора реагентов – 6 месяцев с даты изготовления.

2. Срок годности вскрытых реагентов соответствует сроку годности, указанному на этикетках для невскрытых реагентов, если в инструкции не указано иное.

3. Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежит.

4. Транспортирование набора реагентов осуществляют всеми видами крытого транспорта при температуре + 2-8 °С в течение всего срока годности набора.

5. Условия хранения отдельных компонентов набора реагентов «КОЛОНОФЛОР» указаны на упаковке. Стрипы со смесями для амплификации необходимо хранить в защищенном от света месте при температуре от + 2 до + 8 °С. Раствор Taq-полимеразы необходимо хранить при температуре от + 2 до + 8 °С.

6. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

1. Наборы, потерявшие свои потребительские качества в результате ненадлежащего хранения, а также наборы и их компоненты с истёкшим сроком годности подлежат утилизации в соответствии с СанПиНом N2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», сбор отходов осуществляется в одноразовые пакеты желтого цвета, предназначенные для утилизации медицинских отходов класса Б (ГОСТ Р 50962-96).

2. Упаковка набора относится к отходам класса А и утилизируется с бытовыми отходами.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями.

2. По вопросам, касающимся качества набора, следует обращаться в ООО «Альфалаб», Санкт Петербург, ул. Академика Павлова 14а, info@alphalabs.ru

# Footnotes

Референтные интервалы для всех форм комплектации набора (Форма 1 «КОЛОНОФЛОР-8», Форма 2 «КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз)», Форма 3 «КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм)») отражают диапазон значений для здоровых доноров (возрастная группа от 14 лет) без предъявляемых жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта.